| Myjnia Endoskopowa |  |  |
| --- | --- | --- |
| Łatwe w użyciu złącza kanałów endoskopowych pozwala na łatwe podłączenie dowolnego endoskopu Olympus oraz innej kompatybilnej marki endoskopów | Tak |  |
| Na wyposażeniu komplet adapterów do posiadanych endoskopów: Producent: FUJIFILM Modele endoskopów: EB-580T, EB-580S, EB-710P, EB-530US, | Tak |  |
| Szybkie oraz dokładne pobieranie danych | Tak |  |
| Wbudowane magnetyczno-indukcyjne wytrzymałe czujniki przepływu | Tak |  |
| Niezawodna praca z pełną gamą różnych endoskopów | Tak |  |
| Możliwość mycia endoskopów różnych producentów: Olympus, Pentax, Fujinon, Karl Storz | Tak |  |
| Możliwość dezynfekcji niskotemperaturowej za pomocą kwasu nadoctowego 35°C | Tak |  |
| Praca w szczelnym systemie zamkniętym, urządzenie wyposażone w kondensator oparów | Tak |  |
| Zabezpieczenie przed wtórną kontaminacją sprzętu po zakończeniu sprzętu po zakończeniu dezynfekcji | Tak |  |
| Automatyczna kontrola szczelności endoskopu podczas całego procesu | Tak |  |
| Automatyczne przerwanie procesu w przypadku wykrycia nieszczelności endoskopu w trakcie procesu | Tak |  |
| Suszenie powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych endoskopów na zakończenie procesu z możliwością wybierania między dwoma poziomami suszenia | Tak |  |
| Możliwość zaprogramowania poszczególnych etapów procesu mycia i dezynfekcji bezpośrednio z klawiatury lub panelu sterującego: Rodzaj i etapy procesów dekontaminacyjnych zostały zaprogramowane i walidowane przez producenta, użytkownik może wybrać pośród kilka trybów mycia i dezynfekcji | Tak |  |
| Wyposażenie w system zapewniający wysoką jakość mikrobiologiczną wody do procesu ostatniego płukania: | Tak |  |
| Lampa UV oraz dezynfekcja wody do płukania za pomocą PAA w niskim stężeniu | Tak |  |
| Pojemność: 2 elastyczne endoskopy (opcjonalnie do 4 endoskopów ENT) | Tak |  |
| Pomiar ilości dozowanych środków | Tak |  |
| Pomiar temperatury przy użyciu czujników temperatury (z możliwością ich kalibracji) | Tak |  |
| Możliwość stosowania środków chemicznych różnych producentów (do mycia i dezynfekcji): | Tak |  |
| Zastosowanie płynów zalecanych przez producenta, przebadane i gwarantujące skuteczności procesu dekontaminacji na zgodność z normą EN ISO 15833-1 oraz -4 | Tak |  |
| Proces wody: ciepła albo zimna woda (woda pitna zapewnia mikrobiologiczną jakość): Max 4°dH Conductivity >100 µS/cm pH: 6.5–9.5 PAA process: max. 25 °C Przepływowość pompy: 400 l/min Pojemność komory myjącej: 165 l | Tak |  |
| W zestawie: Przewód zasilający Kosze na endoskopy Koszyk zamykany: 14 x 21 x 5 cm | Tak |  |
| Wymiary całkowite myjki: 90 x 60 x 85 cm | Tak |  |
| Zasilanie: 400 V / 50-60 Hz / 9,2 kW | Tak |  |