	Myjnia Endoskopowa 

	Łatwe w użyciu złącza kanałów endoskopowych pozwala na łatwe podłączenie dowolnego endoskopu Olympus oraz innej kompatybilnej marki endoskopów


	Tak
	

	Na wyposażeniu komplet adapterów do posiadanych endoskopów: 

Producent:  FUJIFILM                      

Modele endoskopów: EB-580T, EB-580S, EB-710P, EB-530US,

                             
	Tak
	

	Szybkie oraz dokładne pobieranie danych
	Tak
	

	Wbudowane magnetyczno-indukcyjne  wytrzymałe czujniki przepływu
	Tak
	

	Niezawodna praca z pełną gamą różnych endoskopów


	Tak
	

	Możliwość mycia endoskopów różnych producentów: Olympus, Pentax, Fujinon, Karl Storz 


	Tak
	

	Możliwość dezynfekcji niskotemperaturowej za pomocą kwasu nadoctowego 35°C


	Tak
	

	Praca w szczelnym systemie zamkniętym, urządzenie wyposażone w kondensator oparów


	Tak
	

	Zabezpieczenie przed wtórną kontaminacją sprzętu po zakończeniu sprzętu po zakończeniu dezynfekcji


	Tak
	

	Automatyczna kontrola szczelności endoskopu podczas całego procesu


	Tak
	

	Automatyczne przerwanie procesu w przypadku wykrycia nieszczelności endoskopu w trakcie procesu


	Tak
	

	Suszenie powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych endoskopów na zakończenie procesu z możliwością wybierania między dwoma poziomami suszenia


	Tak
	

	Możliwość zaprogramowania poszczególnych etapów procesu mycia i dezynfekcji bezpośrednio z klawiatury lub panelu sterującego: 

Rodzaj i etapy procesów dekontaminacyjnych zostały zaprogramowane i walidowane przez producenta, użytkownik może wybrać pośród kilka trybów mycia i dezynfekcji


	Tak
	

	Wyposażenie w system zapewniający wysoką jakość mikrobiologiczną wody do procesu ostatniego płukania:


	Tak
	

	Lampa UV oraz dezynfekcja wody do płukania za pomocą PAA w niskim stężeniu


	Tak
	

	Pojemność: 2 elastyczne endoskopy (opcjonalnie do 4 endoskopów ENT)


	Tak
	

	Pomiar ilości dozowanych środków


	Tak
	

	Pomiar temperatury przy użyciu czujników temperatury (z możliwością ich kalibracji)


	Tak
	

	Możliwość stosowania środków chemicznych różnych producentów (do mycia i dezynfekcji):


	Tak
	

	Zastosowanie płynów zalecanych przez producenta, przebadane i gwarantujące skuteczności procesu dekontaminacji na zgodność z normą EN ISO 15833-1 oraz -4


	Tak
	

	Proces wody: ciepła albo zimna woda (woda pitna zapewnia mikrobiologiczną jakość):
Max  4°dH

Conductivity >100 µS/cm

pH: 6.5–9.5

PAA process: max. 25 °C

Przepływowość pompy: 400 l/min

Pojemność komory myjącej: 165 l


	Tak
	

	W zestawie:

Przewód zasilający

Kosze na endoskopy

Koszyk zamykany: 14 x 21 x 5 cm
	Tak
	

	Wymiary całkowite myjki: 90 x 60 x 85 cm
	Tak
	

	Zasilanie: 400 V / 50-60 Hz / 9,2 kW
	Tak
	


